优普系列超纯水机操作规程

1 适用范围：

本规程适用于优普系列超纯水机。主要用于实验室用UP超纯水和RO纯化水的制备。

2 编制依据：

本规程依据优普系列超纯水机使用说明书编制。

3 仪器工作原理：

3.1预处理系统

3.1.1利用PP聚丙烯纤维滤芯有效消除水中铁锈和泥沙。

3.1.2含碳量高达80%的高效柱状活性碳滤芯，对源水中余氯、异色、有机物等杂质可以高效吸附过滤。

3.2 反渗透系统  反渗透为美国原装系统。

3.3 后处理系统

3.3.1采用威固紫外线杀菌仪，能有效降低TOC和杀菌。

3.3.2采用美国ROHMHASS公司高纯水专用原子级离子交换树脂。

3.3.3终端超滤，保证除去细菌等。

4 仪器技术参数：

4.1 进水条件：城市自来水或地下水

4.2最小供水压力：0.15MPa

4.3最小供水流量：0.3m3/h

4.4 PH范围：6—8

4.5溶解性总固体：TDS≤200mg/L（超过此值建议配置软水器）

4.6温度：5℃ ~ 40℃（本机制水量指RO膜25℃时产水量，温度下降1℃，RO膜产水量约下降3 % ，当水温接近0℃时，RO膜将停止产水）

4.7余氯：≤0.05mg/L  (注：UPH-W机型要求进水为蒸馏水或去离子水)

4.8电导率：≤10μs/cm

4.9溶解性总固体TDS：3 mg/L

4.10微生物含量：≤1CFU/mL

4.11总有机碳TOC：≤50μg/L

5 操作步骤：

5.1把源水从“源水进水”接口接入，把水箱接至“水箱借口”，把废水接至“废水排放”。

5.2打开进水，打开机箱后部电源。

5.3设备开始自检画面，在自检中超滤排水阀运行8秒。

5.4自检18秒后当进水水源压力稳定时，同时水箱未满时，设备开始制水。（屏幕显示“系统制水中”，右面水箱符号为未满状态，同时显示“制”字）

5.5当水源水压不足时，屏幕显示“系统保护中”右面水箱符号低下显示“保”字。同时设备停止工作，但能取出RO水或UP水。

5.6当水箱制满水后，设备自动停止，屏幕显示主画面，右面的水箱符号为满水状态，在下方显示“停”字。

5.7当按下设置/确认键后，进入人机对话窗口。按向上、向下键来选择菜单项。

5.8进入预约RO水项，预约时期可以设定定时取水时期，预约时间可以设定取水时间，流量可以设定从1升至50升。当设定好预约后，当时间到时，自动按设定好的取水升数取水。（注：因为在无流量计的情况下，取水升数为大概数值。）取水时，屏幕显示取用RO水，同时显示取水电导值，水温、流量等信息，当取水升数达到设定值后停止取水。

5.9预约UP水同预约RO水。不同点就是当UP水电阻值低于取水下限时，不能取水。

5.10 UP水设置。该项设置UP水取水下限值，从2MΩ到18MΩ，该项功能为当UP水电阻值低于设定下限值时，按UP键和预约UP水不能取出UP水。同时显示“低于取水下限”。

5.11历史纪录:该项功能为从最新取水记录到前30次的取水记录。每项记录有取水时间、日期，取水电导或电阻值，取水温度，取水升数。

5.12时间设置:该项功能为系统日期、时间设定。

5.13流量系数:为厂家或用户核准流量计用。数值越大，流量越大。

5.14“循环/取消”键

当进入菜单选项时，按此键为取消功能。

当在主画面，或“系统制水中”画面，“系统保护中”画面时，按下此功能为系统循环并显示。当循环倒计时到后停止循环。同时也可以按循环键退出循环。

5.15 RO水取水键；当按下RO键后，RO出水嘴出水并显示电导值、温度、流量等值。再按下为停止。

5.16 UP取水键：当按下UP键取水键后，当电阻值低于设定下限时，停止取水。如果取水请按循环键，当循环不起作用时请更换耗材。当电阻值高于设定下限时，UP出水嘴出水并显示电阻值、温度、流量。

6注意事项：

6.1在进入菜单选项时后，制水功能将停止，请一定要按退出键到制水或祝您工作愉快画面，以保证正常工作。

6.2请不要在水箱没水时取水。

6.3请于每三个月更换一次预处理器所用耗材。

6.4进入设置后，机器停止制水，退出设置及其自动恢复制水。

6.5开机时系统不能自动冲洗，只有当水箱每次水满停机至再次制水时由系统自动冲洗18秒。

6.6用户重新设置系统时间后，请关机重新开机一次，以保证设备正常工作。

6.7请用户在关闭设备电源后延时30秒钟再打开设备电源。